## Sheet1
恭和苑病区（I 期）病床项目
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 最高限制单价（万元） | 单位 | 数量 | 合计金额（万元） | 功能参考需求
A包 | 三摇床 | / | 0.45 | 张 | 196 | 88.2 | 1.规格尺寸：2160×970×（470-750）mm ±10mm。 2.功能参数： 背部升降：0～75°±5°， 腿部升降：0～50°±5°， 床面升降行程：（470-750）mm ±10mm。 ▲3.床面板采用≥1.0mm优质钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部床板尺寸≥760×850×32mm，臀部面板≥200×850×32mm，大腿面板≥320×850×32mm，小腿面板≥540×850×32mm，床面板实际长度≥1930mm，背部添加“目”字形钢管加固结构，整板受力均衡，抗压力强永不变形。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） ▲4.背部床板双支撑结构，均匀分散压力，双支撑圆管采用≥710×Φ32×3.0mm无缝钢管材质。有效延长螺杆及病床使用寿命，同时使摇把操作轻松省力。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） ▲5.床梁部分；床梁采用≥30×60×1.8mm矩型钢管，床体前后横梁为≥60×60×1.6mm方型钢管，床体焊接质量坚实牢固，床体静载承重≥240kg。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） ▲6.床体四角配置4个防撞胶，非防撞轮结构，防止移动病床时碰撞墙壁而造成损伤。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） 7.摇杆采用三组双向到位无极限保护设计，双向到位具有空转保护功能及声音提醒功能，螺管处配有防尘套，避免灰尘进入影响使用寿命和操作。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） ▲8.摇把采用纯正ABS工程塑料含钢件注塑工艺，具备二次开合防夹手功能。摇把手柄具有防滑条纹、加长加粗设计，轻松省力；摇把管套为铝合金材质，具备自润滑功能。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） 9.整体升降摇杆配备一支≥1200N优质性能气弹簧，可使整床上升轻松省力，减轻护理工作强度。 ▲10. 护栏为D型铝合金+弯管式护栏，具有防夹手功能；D型铝合金厚度≥2.00mm,护栏竖管采用 6支经硬化处理的长度≥40cm、直径≥19mm，管厚≥1.5mm 的管材进行弯管；竖管下部直径由19mm收口至16mm，以达到缩小口径护栏增加强度。6支竖管通过尼龙管套与床梁直接连接，使护栏更加安全稳固；护栏上支座为含金属件注塑而成，以确保品质技术耐用。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） ▲11.护栏开关部分：开关手柄为铸铝材质，长度≥180mm；护栏开关为ABS材质，长度≥110mm，操作开关时可容纳4个手指空间，受力均匀使用舒适。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） ▲12.床头尾板：采用纯正ABS 材质一体注塑，超音波焊接成型；床头板内置方管加强，插杆式连接，杜绝使用挂片式联接。连接插杆为直径≥ 20mm，壁厚为≥2.0mm，具有防松脱开关装置并拆卸方便，可兼做 CPR 应急板；床尾板具有可放A4病历夹盒。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） ▲13.中控刹车系统：床尾式中控踏板一脚控制四轮解刹和刹车，中控刹车踏板采用倒T字型一次冲压成型喷砂氧化航空铝材质，表面具有防滑条纹，底部具有 22mm圆管加强；中控刹车踏板长≥380mm，宽≥175mm，以确保有足够大的踩踏面积，防止一脚踏空的所产生的安全隐患。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） 14. 脚轮为≥5寸防缠绕静音万向轮，脚轮安装连接轴采用≥ 28mm实心圆钢插杆式固定永不弯曲折断；轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防止清洁布条发丝等异物卷入。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） 15.床体头尾两侧共需配≥6个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有≥4个ABS引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。 ▲16.病床焊接工艺：采用全自动焊接机器人以集群焊接，整床金属部件施以高精度焊接工艺，确保病床牢固结实，安全可靠。(提供焊接机器人购买合同发票+设备图片，并加盖投标人公章) 17.床体金属表面采用双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用。（提供金属表面处理工序流程图或厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章）) 18.床头柜参数 18.1.规格尺寸：≤L480×W470×H800mm [±10mm]。 18.2.整体易清洗、擦拭，前表面圆弧设计，与病床颜色配套。 ▲18.3.台面采用三面挡边设计物品不易掉落，床头柜后部配有金属篮筐，方便放置开水瓶及物品,床头柜两侧采用隐藏式毛巾架及挂钩，可晾置毛巾和挂置物品。 18.4.台面下配有≥1个拉板，拉板下为超大空间抽屉及储物柜，柜门内设有一个活动层板，可灵活调节层板高度。 18.5.脚轮采用≥2寸双面脚轮，静音耐磨，带刹车装置。 19.床垫；≥7cm厚高密度海绵+椰棕内胆（或其他同等透气舒适内胆），医用防水耐磨布外套；床垫大小与床面配合。 20.餐板；可伸缩餐板，ABS材质，伸缩杆为铝材，用时可固定在护栏两边，移动灵活，不用时可挂床尾处，颜色与床体协调。 ▲21.空气阻尼输液架；配全不锈钢两段四爪头式“空气阻尼”缓冲升降输液架，四爪为铝合金材质，可防生锈；“防脱落”升降固定旋钮，可防丢失。（需提供厂家出的彩页或者技术白皮书作为技术解析图证明文件，并加盖投标人公章） 22.每套床配置清单： 序号 配件名称 单 位 数量 1 床体 张 1 2 铝合金+弯管护栏 对 1 3 防水透气床垫 张 1 4 空气阻尼输液架 支 1 5 ABS伸缩餐板 块 1 6 杂物架 个 1 7 中控脚轮 个 4 8 输液杆插孔 个 6 9 ABS引流挂钩 个 4 23.本包共需配备740个ABS床头柜（后置水壶篮筐）。 24.保修：不少于5年。"
B包 | 电动病床 | / | 3.565 | 张 | 45 | 160.425 | 1. 适用于ICU高端病房，为患者监护及康复提供全面保障。 2. 规格： 1) 大概尺寸：床板长≥2000mm，全长≥2200mm； 2) 床板宽：≥860mm，全宽≥980mm（竖起侧护栏时）/≥1000mm（降下侧护栏时）； 3) 高低升降范围：420～770mm（双面轮）（床板到地面的高度） 3. ▲床板： 1) 采用优质冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔；金属表面经过多道工序处理，采用电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。 2) 靠背架下面预制有X光暗盒托盘，可轻松调整X光拍摄位置，病人在床上可拍摄腰部以上各体位X光，减少医护人员的劳动强度 3) 靠背板上升时具备C型后退功能，减少患者背部、腹部压力 4. ▲功能： 1) 体位调节功能背部升降：0-70° 2) 膝部升降：0-25° 3) 高低升降高低升降范围：435～785mm（单面轮），整体倾斜0-12° 4) 一键式心脏椅位 5) 一键复位 6) 电动CPR功能 4) 一键式心脏椅位 5) 一键复位 6) 电动CPR功能 5. ▲头尾板;;可拆卸式床头、床尾板，采用聚乙烯(PE)树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者。头尾板均有把握手柄，便于推行。 6. 护栏： 1) ▲新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作患者起立时的助力棒。 2) ▲安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。 3) 前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。 4) 前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。 5) 前侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。 7. 控制器;手持线性控制器 手持线型控制器;大图标按键操作，并可悬挂在护栏上，操作自如，并设有电池指示灯及急停开关。 8. ▲床板两侧，各设置手动CPR装置1套。 9. ▲床板上方两侧，各设置≥7个束缚装置，用于捆绑特殊病患。 10. 床板两侧，各设置引流袋及附属挂钩2个。 11. 直径≥125mm脚轮，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。 12. ▲电机;采用专业医用电机系统，4个电机控制体位升降功能 13. ▲床垫;标配普通床垫+褥疮防治床垫
C包 | 骨科牵引床 | / | 1 | 张 | 30 | 30 | ▲1、用途 用于骨科手术后患者的四肢牵引。或用于手术中牵引。 2、规格尺寸：2200×1050×500（±10）mm； 3、床面采用厚度≥1.0mm碳素钢冷轧板整体压印成型，带透气孔。床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度≥6mm； 4、背段升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑。腿段分离支撑钢件材料厚度≥5mm。 4.1背部倾斜：60°±5°； 4.2腿部倾斜：35°±5°； 4.3床体承重≥200KG。 5、升降丝杆采用≥45#钢挤压成型，摇杆采用钢制万向联轴节结构，具有双向过盈保护装置，摇把伸缩管采用铝型材，配防尘罩，ABS摇把可折叠； 6、床架采用厚度≥1.2mm碳素钢矩管制作。床头挂榫采用厚度≥4.0mm碳素钢冷轧板制作； 7、床面板采用分腿式设计，可分别调节双腿不同体位； 8、护栏：铝合金护栏采用专用铝型材料，厚度≥1.5mm，护栏自锁机构隐藏式开关（开关为铝合金材质），D型铝合金扶手，六支金属护栏支柱，可收缩平放，单触点式手柄操作；上座为ABS材料座子，下座内里为≥3mm厚钢板模具成型钢座，下座外面带有ABS材料外罩，下座横管采用厚度≥1.2mm碳素钢矩管制作； 9、配备不锈钢龙门式骨科牵引架，上配两组上滑轮组，结合床尾配的两组下滑轮组，可对患者进行头部、腿部等人体各个部位的牵引，同时床尾两侧加装两组外展下滑轮组，可进行外展牵引； 10、床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，管壁内外均有双重涂层防锈； ▲11、床垫与床的各段匹配，床垫由一层≥30mm椰丝垫，一层≥50mm高弹海绵和一层涤纶针织腹膜布制成，并带透气孔，床垫套全脱设计。床垫甲醛释放量≤0.05mg/m2·h；（投标人在投标文件中需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告并进行电子签章予以佐证） ▲12、牵引架器械清单 牵引拉手2个；牵引滑轮10个；牵引挂钩4个；外移滑动套2个；滑动固定套4个。 13、具备有倾斜功能。 14、主要配置（每张）： 1)冷轧钢喷涂床架【1套】 2)铝合金护栏【1套】 3)床头床尾板【1套】 4)中控万向脚轮【4个】 5)床侧引流袋挂钩【4个】 6)标准输液架插孔【4个】 7)输液架【1支】 8)床垫【1张】 9)牵引砣【1套】