## Sheet1
内镜清洗工作站等设备一批
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 最高限制单价（万元） | 单位 | 数量 | 合计金额（万元） | 功能参考需求
1 | 内镜清洗工作站 | / | 20 | 套 | 1 | 20 | 1.台面及背板：采用SUS304优质不锈钢，槽体厚度≥1.5mm，采用亚克力或其他材质为一体成型，具有耐腐蚀、防刮伤、易清洗消毒的功能，沥水台面四周滚筋结构中间低四周高，台面高度≥850mm； 2.具有蒸汽清洗槽-预洗槽-酶洗槽-漂洗槽-消毒浸泡槽-终末漂洗槽-煮沸槽-干燥平台等根据要求及场地任意组合； 3.内槽：为一次性冲压成型弧形设计，拉伸成型，表面抛光处理，尺寸≥长600*宽450*高250mm 可根据需要调节； 4. 槽盖材质：整体成型，确保清洗时的密封性； 5.柜体：分段式柜体，配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 6.支架、柜体、底板、背板选用全优质材质，厚度≥1.2mm，背板高度≥1.9m 7.柜门：采用优质材料数控成型，门为对开式结构； 8. 蒸汽清洗机：外罩采用优质材料，板材厚度≥1.2mm，罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥4mm；外罩侧端互通样式通风口，设计压力≥1.5Mpa；容量≥5L； 9.喷蒸汽系统：蒸汽压力可设定，设定范围为0.5Mpa-0.8 Mpa，可根据实际所清洗物品情况，合理设定压力值； 10.元器件：电磁阀，耐温≥185℃，标准喷头，触电膜开关，加热到0.8Mpa,连续喷气30min，操作手柄表面温度≤45℃； 11.控制系统：预置标准程序可任意选择。可显示槽内温度、工作运行时间、 报警信息等参数；具有一键启动、故障自动检测及提示故障处理方法的功能； 12.自动灌流系统：采用隐形设计，全程自动控制； 13.加热系统:具有过热保护功能； 14.注水系统:全自动进水系统，全程自动控制,进水报警时间值可设定，具有超时进水报警、保护功能; 15.排风装置:负压吸引系统技术，内设蒸汽冷凝装置，对冷凝后的蒸汽排入下水道; 16.可升降防护装置:防护罩材质进口高分子PMMA透明材质，板材厚度≥8mm，防护罩尺寸≥长645mm*深455mm*高605mm并可根据槽尺度进行调节; 17.高压清洗喷枪:枪体采用SUS304不锈钢，配备各种型号清洗喷头，可匹配不同类型的内镜管道，耐受压力可调； 18.供排水系统，不锈钢水龙头，不锈钢落水器具备360度旋转、折叠、伸缩功能，有冷热水接口； 19.配备专用空气压缩机，清洗过程可追溯，可记录，可打印或存档； 20.全自动清洗消毒机：适用所有类型软式和硬式内镜的清洗、消毒及干燥，具备多种程序选择：标准清洗消毒模式、特殊感染清洗消毒模式、干燥和测漏模式、终末清洗消毒模式、自身消毒模式。 21.超声装置：超声发生换能器优质配件制造,清洗槽优质SUS316不锈钢材质；容量≥80L，触摸控制屏，时间、温度、超声波频率可调；
2 | 软式内镜清洗消毒机 | / | 16 | 台 | 1 | 16 | 1.适用所有类型软式内镜的清洗、消毒及干燥； 2.兼容2%的碱性戊二醛、0.5%-0.6%的邻苯二甲醛、0.5%过氧乙酸，达到高水平消毒以上水平，（需提供权威检测机构的检测报告佐证）。 全程清洗消毒所需时间≤12分钟 3.触摸屏，多种程序智能控制，可自行选择； 4.脚踢自动开关门和触摸屏手动开关门两种模式，门为全透明防爆钢化玻璃。 5.具有自消毒功能：对设备的全管道、槽体、玻璃门、过滤芯等水溶液所经过的管路进行反向冲洗消毒，具备用高压喷淋的方式对机器的槽体、整个上盖全方位、无死角的清洗消毒。 6.具备在使用过程中，消毒剂、酶、酒精、清洗液不足、全程故障报警功能。 7.机器完成一次消毒过程，电脑自动计入，屏上显示；更换消毒液后重新自动记录消毒液的使用次数； 8.清洗消毒效果要求：无致病菌，枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0。提供国家权威检测机构消毒效果检测报告、提供两种以上消毒液清洗消毒效果检测报告。
3 | 小型台式高压蒸汽灭菌器 | / | 8 | 台 | 1 | 8 | 1.采用脉动真空灭菌器，具备三次脉动式预真空及后真空干燥功能，适用于各类有包装、无包装、实心、A类中空、多孔及内部有管路的器械消毒灭菌； 2.灭菌有效容量50L小于60L, 3.设计温度:150℃,额定工作温度:132-134℃;温度选择范围:105～134℃,计时选择范围:0～99min; 4.设计压力:0.3MPa,额定工作温度:136℃~+3℃,额定工作压力:102.8kpa-229.3kPa; 5.功率/电源电压:2700W /AC220V 50Hz; 6.液晶屏显示工作状态，触摸式按键,全程电脑控制； 7.具备BOWIE&DICK测试，用于蒸汽穿透力、保证真空性能的检测；8.自带快速独立蒸汽发生器.内置打印机，可详细记录、打印灭菌数据； 9.具有安全阀、手动安全门锁，压力锁紧系统，故障自检，超温超压自动保护；超过设定压力，安全阀自动打开泄压； 10.可灭活艾滋（HIV），乙肝(HBV)、疯牛病毒及芽孢杆菌; 11.具有门安全联锁装置自动保护：当门未关闭到位，灭菌器不能启动程序；当内室有压力时，门无法打开。 12.具有断水保护装置：未加水或在使用过程中出现缺、断水现象时，自动断电保护并报警。