	消化内科8条胃肠镜维修项目清单

	规格型号
	故障现象
	更换明细
	预算价格（元）

	CF-H260AI
	1、物镜划痕、破损，内裂；2、左右导光玻璃边缘轻微破损；3、角度虚位、不足；4、插入管轻微磨损；5、操作部侧盖铭牌缺失；6、左右锁定黑盖脱落；7、钳道管8cm多处严重不畅，于先端头严重漏气；8、2号按键中度破损；9、导光管轻微磨损、多处轻微凹痕，多处污渍；10 、接线座轻微磨损、污渍；11、水气管于弯曲部内严重弯折；12、蛇骨铆钉中度老化松动。
	1，物镜，2，钳道管3，2-4按键盒4，角度钢丝5，弯曲外网6，水气管7，弯曲橡皮8，人工、辅料及运输费
	8400

	EC-601WM
	1、钳道管于先端头漏气 、严重不畅（钳道管于弯曲部内严重弯折 ）；2、导光束通光率低 ，左 60%、右50%；3、角度虚位，打左右角度紧涩；4、插入管多处皱褶、老化、磨损；5、左右旋钮异响（清洁、重新安装） ；6、导光管严重磨损 ，于导光部护套根部中度隆起 ，于操作部护套内中度隆起 ；7、EVE电器接口锈蚀，EVE 外管磨损。
	1，EVE线组件2，插入管3，钳道管4，导光束5，导光管6，弹簧管7，角度钢丝8，弯曲外网9，弯曲橡皮10，人工、辅料及运输费
	17400

	EC-601WM
	1、射水管于先端头严重漏气（于弯曲部内严重弯折漏气） ；2、导光束通光率低 ，左右均为60%；3、打左右角度回弹差 ，下角度不足，盘圈打角度紧涩；4、左右锁定黑盖紧涩；5、插入管老化、多处严重破皮；6、导光管多处污渍、磨损，于导光部护套根部中度隆起；7、防水帽绑绳严重断裂；8、弯曲部进水；9、弯曲外网毛刺； 10、导光帽卡死（需破坏拆除） ；11、图像花屏、闪屏（经检测CCD泡水损坏，需更换）
	1，CCD组件2，插入管3，导光束4，导光管5，导光帽6，弹簧管7，射水管8，角度钢丝9，防水帽绑绳10，弯曲外网11，弯曲橡皮12，人工、辅料及运输费
	65000

	 EC-601WM
	1、1号按键严重破裂、漏气，且失灵；2、导光束通光率偏低 ，左右均为65%；3、角度虚位 、不足（调整角度） ；4、钳道管于先端头漏气 ，于9cm处严重不畅（严重弯折变形） ；5、导光管中度磨损；6、EVE管中度磨损；7、弯曲部进水；8、图像闪屏、花屏（经检测CCD进水损坏，需更换）
	1，CCD组件2，EVE外管3，导光束4，导光管5，钳道管6，插入管护套7，1号按键外皮8，1号按键开关9，弯曲橡皮10，人工、辅料及运输费
	63200

	EG-601WR
	1、钳道管于先端头漏气； 2、导光玻璃内有污渍水气 ；3、导光束通光率低 ，左55%、右40%，图像暗。4、左右锁定黒盖缺失； 5、导光管磨损、凹痕，于操作部护套内中度隆起。
	1，导光束2，导光玻璃柱3，导光管4，钳道管5，左右旋钮锁定黑盖6，弯曲橡皮7，人工、辅料及运输费
	15800

	CF-Q260AI
	1、上下角度旋钮与左右旋钮间漏气（上下角度旋钮内壁磨损划痕 ）；2、弯曲橡皮多处破裂漏气；3、1号、4号按键漏气，4号按键失灵；4、水气嘴冲不到物镜（内有异物，清洁后水气正常）；5、导光束通光率低 ，左15%、右55%，图像暗；6、无上角度（上角度钢丝扣严重磨损、脱落），其余角度虚位，不足；7、插入管多处严重隆起 、皱褶，打下角度轻微S型；8、操作部侧盖铭牌缺失 ，9、操作部侧盖色环断； 10、左右锁定黑盖装反（重装处理） ；11、软硬调节不明显（软硬调节钢丝护套断 ）；12、钳道管40cm处中度不畅； 13、图像模糊 14、弯曲外网破损； 15、导光管老化、多处轻微凹痕、划痕 。
	1，插入管2，ccd维修3，软硬调节钢丝护套4，蛇骨5，导光束6，导光管7，钳道管8，2.-4按键盒9，上下角度旋钮10，弹簧管11，角度钢丝12，弯曲外网13，1号按键外皮14，弯曲橡皮15，人工、辅料及运输费
	23200

	GIF-XQ260
	1、弯曲橡皮漏气；2、1号按键破裂漏气；3、供水管于水气接口漏气（供水管于导光部10cm处严重弯折漏气） ；4、导光束通光率低，左50%、右60%；5、角度严重虚位，不足；6、插入管中度老化 、多处严重凹痕；7、操作部侧盖铭牌缺失；8、钳道管30cm处严重不畅 ；9、导光管老化，于导光部护套根部严重隆起； 10、接线座磨损、锈蚀 ； 11、导光部护套破损； 12、图像模糊 ；13、先端螺丝缺失2颗；14、导光部进水； 15、吸引管于操作部内严重弯折变形；16、角度钢丝扣磨损； 17、左角度弹簧管脱落
	1，ccd维修2，插入管3，蛇骨4，钳道管5，导光管6，导光束7，接线座8，导光部护套9，弹簧管10，吸引管11，供水管12，角度钢丝13，弯曲外网14，1号按键外皮15，弯曲橡皮16，人工、辅料及运输费
	22600

	CF-Q260AI
	1、弯曲橡皮破漏；2、1号按键破裂、漏气；3、右导光玻璃盖边缘缺胶（补胶处理） ；4、角度严重虚位，不足；5、软硬调节不明显（渐硬调节钢护套丝断 ）；6、钳道管4cm处中度不畅；7、接线座中度磨损；8、弯曲部进水；9、图像黑屏（经检测CCD泡水损坏，需更换 ）；10、上下角度旋钮内壁裂纹； 11、蛇骨铆钉中度老化松动
	1，CCD组件2，软硬调节钢丝护套3，接线座4，钳道管5，上下角度旋钮6，角度钢丝7，1号按键外皮8，弯曲外网9，弯曲橡皮10，人工、辅料及运输费
	35400

	合计：251000.00(元)


