## Sheet1
设备名称 | 最高限制单价（元） | 数量（台） | 最高限制合计（元） | 功能参考需求
血液透析机 | 86000 | 25 | 2150000 | 一、技术要求： 1.单泵。 2.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。 3.显示控制：≥10英寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面。 4.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。 5.具有个性化透析治疗功能，提供多种预设及可自定义钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度。 6.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。 8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。 9.具有在线Kt/v实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/v值和URR值，用于评价透析治疗的充分性。 10.具有在线无创血压监测功能，可自动检测和记录透析期间的心率、血压变化。 11.具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量。 12.具有体外循环血液温度监测功能，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。 13.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。 14.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作30分钟以上。 15.可使用10mL、20mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。 16.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。 17.设备所用耗材全部为通用耗材。 二、技术参数: 1.动脉压监测: -450mmHg～＋500mmHg，精度：±10mmHg 2.静脉压监测: -200mmHg～＋400mmHg，精度:±10mmHg 3.跨膜压监测: -100mmHg～＋400mmHg，精度:±10mmHg 4.透析液流量：0，300mL/min～700mL/min 5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃ 6.透析液电导率: 13mS/cm～16.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm 7.血流量： 0，30～600mL/min 8.超滤控制 超滤率：200～5000mL/h 9.肝素泵注入流量：0～10ml/h 10.气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡，可监测累积气泡 11.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%) 12.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃ 13.供水条件温度：进水压1.5～7.0bar，进水温度 5～30℃