## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 数量 | 总金额合计（元） | 进口/国产
1 | 脑吸引管 | 1.总长270毫米，直径3毫米，可控带套（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 360.00 (叁佰陆拾元整) | 1 | 360 | 国产
2 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径1.5毫米，上弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
3 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径1.5毫米，下弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
4 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径1.5毫米，左弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
5 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径1.5毫米，右弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
6 | 吸引管 | 1.总长240毫米，管体直径2毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
7 | 吸引管 | 1.总长210毫米，管体直径3毫米，下弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
8 | 吸引管 | 1.总长210毫米，管体直径3毫米，上弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
9 | 吸引管 | 1.总长220毫米，管体直径3毫米，左弯，下弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,300.00 (壹仟叁佰元整) | 1 | 1300 | 国产
10 | 吸引管 | 1.总长220毫米，管体直径3毫米，右弯，下弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,300.00 (壹仟叁佰元整) | 1 | 1300 | 国产
11 | 凹凸齿止血夹 | 1.长度110毫米，头部右弯，反力式，头部齿形为无损伤齿（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 6,200.00 (陆仟贰佰元整) | 1 | 6200 | 国产
12 | 凹凸齿止血夹 | 1.长度110毫米，头部左弯，反力式，头部齿形为无损伤齿。（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 6,200.00 (陆仟贰佰元整) | 1 | 6200 | 国产
13 | 止血钳 | 1.总长160毫米，直，全齿，头宽2.5毫米，头厚2毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象，鳃边的锐角应倒钝 | 把 | 66.00 (陆拾陆元整) | 1 | 66 | 国产
14 | 整形镊 | 1.总长125毫米，头宽1.6毫米，直，有齿（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 80.00 (捌拾元整) | 1 | 80 | 国产
15 | 剥离器 | 1.总长230毫米，头宽4.5毫米，圆头，角弯，工作长度130毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
16 | 剥离器 | 1.总长230毫米，头宽2.5毫米，圆头，角弯，工作长度130毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 件 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
17 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽1.5毫米，工作杆枪状，半圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
18 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽2毫米，工作杆枪状，半圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
19 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽2.5毫米，工作杆枪状，半圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
20 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽3毫米，工作杆枪状，半圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
21 | 剥离器 | 1.总长260毫米，头宽2.2毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，工作长度150毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
22 | 剥离器 | 1.总长260毫米，头宽3.2毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，工作长度150毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
23 | 剥离器 | 1.总长230毫米，头宽3.5毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，工作长度107毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
24 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽直径1.5毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
25 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽直径2毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
26 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽直径2.5毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
27 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽直径3毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
28 | 剥离器 | 1.总长210毫米，头宽直径0.6毫米，直头，球头，工作长度120毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 件 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
29 | 剥离器 | 1.总长210毫米，头宽直径1毫米，直头，球头，工作长度110毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 件 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
30 | 剥离器 | 1.总长230毫米，头宽直径1毫米，直头，球头，工作长度140毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
31 | 显微钩 | 1.总长度230毫米，直型，球头，头部直径1毫米，与工作杆成135度，弯头高度2.5毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用钛合金TC4制造，硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
32 | 显微钩 | 1.总长度230毫米，直型，球头，头部直径1毫米，与工作杆成135度，弯头高度4毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用钛合金TC4制造，硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
33 | 显微钩 | 1.总长度210毫米，直型，球头，直径1毫米，头部45度弯曲，弯头高度2.5毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用钛合金TC4制造，硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。 | 件 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
34 | 显微钩 | 1.总长度210毫米，直型，球头，直径1毫米，头部90度弯曲，弯头高度2.5毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用钛合金TC4制造，硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
35 | 剥离器 | 1.总长240毫米，头宽直径1毫米，工作杆枪形，球头，工作长度127毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
36 | 刮匙 | 1.总长度240毫米，头部环状，内径4毫米，右弯，双刃，工作杆枪形（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。 | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
37 | 显微刀 | 1.长度210毫米，直型，弦长5.6毫米，圆心角45°，镰刀形（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
38 | 显微刀 | 1.长度210毫米，直型，弦长3.8毫米，圆心角16°，半月形（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
39 | 显微刀 | 1.长度210毫米，直型，刃长6毫米，尖端角度24°，尖角形（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
40 | 显微刀 | 1.长度240毫米，枪状，弦长3.8毫米，圆心角16°，半月形（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
41 | 显微刀 | 1.长度240毫米，枪状，弦长5.6毫米，圆心角45°，镰刀形（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 2,700.00 (贰仟柒佰元整) | 1 | 2700 | 国产
42 | 显微镊 | 1.总长240毫米，头宽7毫米，枪状，无齿，碗形有孔（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用钛合金TC4材料制成，硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
43 | 显微剪 | 1.总长180毫米，弯头，精细型，工作杆枪状，工作长度55毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良 | 件 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
44 | 显微剪 | 1.总长180毫米，直头，精细型，工作杆枪状，工作长度55毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良 | 件 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
45 | 显微剪 | 1.总长225毫米，弯头，精细型，工作杆枪状，工作长度100毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
46 | 显微剪 | 1.总长225毫米，直头，精细型，工作杆枪状，工作长度100毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
47 | 显微剪 | 1.总长205毫米，弯头，精细型，工作杆枪状，工作长度75毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
48 | 剥离器 | 1.总长240毫米，带眼，双头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2－470HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。 | 把 | 320.00 (叁佰贰拾元整) | 1 | 320 | 国产
49 | 吸引管 | 1.总长200毫米，管体直径3毫米，左弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
50 | 吸引管 | 1.总长180毫米，管体直径2.5毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
51 | 吸引管 | 1.总长210毫米，管体直径2.5毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
52 | 吸引管 | 1.总长240毫米，管体直径2.5毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
53 | 吸引管 | 1.总长180毫米，管体直径3.5毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
54 | 吸引管 | 1.总长210毫米，管体直径3.5毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
55 | 吸引管 | 1.总长240毫米，管体直径3.5毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
56 | 剥离器 | 1.总长250毫米，头宽直径2毫米，直头，圆头，工作长度150毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2－470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象； 6.双螺 | 把 | 1,850.00 (壹仟捌佰伍拾元整) | 1 | 1850 | 国产
57 | 剥离器 | 1.总长250毫米，头宽直径3毫米，直头，圆头，角弯，工作长度150毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2－470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象； | 把 | 2,400.00 (贰仟肆佰元整) | 1 | 2400 | 国产
58 | 剥离器 | 1.总长270毫米，头宽直径3毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，上弯，工作长度150毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2－470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等 | 把 | 2,400.00 (贰仟肆佰元整) | 1 | 2400 | 国产
59 | 剥离器 | 1.总长270毫米，头宽直径3毫米，工作杆枪状，圆头，角弯，下弯，工作长度150毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2－470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等 | 把 | 2,400.00 (贰仟肆佰元整) | 1 | 2400 | 国产
60 | 组织钳 | 1.长度165毫米，头宽1.7毫米，枪形，工作杆精细（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,800.00 (壹仟捌佰元整) | 1 | 1800 | 国产
61 | 肿瘤摘除钳 | 1.工作长度180毫米，头宽2毫米，直头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2-470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 3,505.00 (叁仟伍佰零伍元整) | 1 | 3505 | 国产
62 | 肿瘤摘除钳 | 1.工作长度180毫米，头宽3毫米，直头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2-470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 3,505.00 (叁仟伍佰零伍元整) | 1 | 3505 | 国产
63 | 肿瘤摘除钳 | 1.工作长度180毫米，头宽4毫米，直头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2-470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 3,505.00 (叁仟伍佰零伍元整) | 1 | 3505 | 国产
64 | 肿瘤摘除钳 | 1.工作长度200毫米，头宽2毫米，直头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2-470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 3,505.00 (叁仟伍佰零伍元整) | 1 | 3505 | 国产
65 | 肿瘤摘除钳 | 1.工作长度200毫米，头宽3毫米，直头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2-470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 3,505.00 (叁仟伍佰零伍元整) | 1 | 3505 | 国产
66 | 肿瘤摘除钳 | 1.工作长度200毫米，头宽4毫米，直头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2-470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 3,505.00 (叁仟伍佰零伍元整) | 1 | 3505 | 国产
67 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度200毫米，头宽2毫米，刃口倾斜角度90度，超薄型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 4,680.00 (肆仟陆佰捌拾元整) | 1 | 4680 | 国产
68 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度200毫米，头宽3毫米，刃口倾斜角度90度，超薄型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 4,680.00 (肆仟陆佰捌拾元整) | 1 | 4680 | 国产
69 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度200毫米，头宽4毫米，刃口倾斜角度90度，超薄型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 4,680.00 (肆仟陆佰捌拾元整) | 1 | 4680 | 国产
70 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度200毫米，头宽2毫米，刃口倾斜角度110度，超薄型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 4,680.00 (肆仟陆佰捌拾元整) | 1 | 4680 | 国产
71 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度200毫米，头宽3毫米，刃口倾斜角度110度，超薄型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 4,680.00 (肆仟陆佰捌拾元整) | 1 | 4680 | 国产
72 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度200毫米，头宽2毫米，刃口倾斜角度130度，超薄型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 4,680.00 (肆仟陆佰捌拾元整) | 1 | 4680 | 国产
73 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度200毫米，头宽3毫米，刃口倾斜角度130度，超薄型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 4,680.00 (肆仟陆佰捌拾元整) | 1 | 4680 | 国产
74 | 咬骨钳 | 1.总长220毫米，头宽3毫米，直头，左侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用32Cr13Mo制造，应经热处理，其硬度为48-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
75 | 咬骨钳 | 1.总长220毫米，头宽4毫米，直头，左侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用32Cr13Mo制造，应经热处理，其硬度为48-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
76 | 咬骨钳 | 1.总长200毫米，头宽3毫米，直头，左侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用32Cr13Mo制造，应经热处理，其硬度为48-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
77 | 咬骨钳 | 1.总长200毫米，头宽4毫米，直头，左侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用32Cr13Mo制造，应经热处理，其硬度为48-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
78 | 咬骨钳 | 1.总长200毫米，头宽6毫米，直头，左侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用32Cr13Mo制造，应经热处理，其硬度为48-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
79 | 咬骨钳 | 1.总长220毫米，头宽5毫米，直头，左侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用32Cr13Mo制造，应经热处理，其硬度为48-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
80 | 咬骨钳 | 1.总长240毫米，头宽4毫米，侧角头，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用40Cr13制造，应经热处理，其硬度为48-58HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
81 | 咬骨钳 | 1.总长240毫米，头宽2毫米，直头，右侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用40Cr13制造，应经热处理，其硬度为48-58HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
82 | 咬骨钳 | 1.总长240毫米，头宽3毫米，直头，右侧角40度，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用40Cr13制造，应经热处理，其硬度为48-58HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
83 | 后颅凹咬骨钳 | 1.长度230毫米，头部宽度8毫米，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
84 | 咬骨钳 | 1.总长230毫米，头宽3毫米，20度，弯头，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用40Cr13制造，应经热处理，其硬度为48-58HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
85 | 咬骨钳 | 1.总长220毫米，头宽4毫米，20度，弯头，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用40Cr13制造，应经热处理，其硬度为48-58HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 1,500.00 (壹仟伍佰元整) | 1 | 1500 | 国产
86 | 显微剪 | 1.总长210毫米，尖弯头，工作杆枪状，工作长度90毫米，手柄带有黑色PEEK塑料块，高尔夫球窝设计（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用CGP336材料制成，应经热处理，硬度为50-60HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 12,500.00 (壹万贰仟伍佰元整) | 1 | 12500 | 国产
87 | 显微剪 | 1.工作长度180毫米，头部右弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺 | 把 | 12,670.00 (壹万贰仟陆佰柒拾元整) | 1 | 12670 | 国产
88 | 显微剪 | 1.工作长度180毫米，头部左弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺 | 把 | 12,670.00 (壹万贰仟陆佰柒拾元整) | 1 | 12670 | 国产
89 | 显微持针钳 | 1.总长225毫米，枪状直头，工作长度100毫米，扁柄带孔，簧式（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成，其硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱，毛刺，砂眼，裂纹等缺陷。 | 把 | 4,780.00 (肆仟柒佰捌拾元整) | 1 | 4780 | 国产
90 | 显微持针钳 | 1.总长225毫米，枪状工作杆，弯头，工作长度100毫米，扁柄带孔，簧式（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成，其硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱，毛刺，砂眼，裂纹等缺陷。 | 把 | 4,780.00 (肆仟柒佰捌拾元整) | 1 | 4780 | 国产
91 | 显微持针钳 | 1.总长210毫米，圆柄，直头，带自锁功能，簧式（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成，其硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱，毛刺，砂眼，裂纹等缺陷。 | 把 | 4,780.00 (肆仟柒佰捌拾元整) | 1 | 4780 | 国产
92 | 显微持针钳 | 1.总长210毫米，圆柄，弯头，带自锁功能，簧式（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金TC4材料制成，其硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱，毛刺，砂眼，裂纹等缺陷。 | 把 | 4,780.00 (肆仟柒佰捌拾元整) | 1 | 4780 | 国产
93 | 软轴牵开器 | 1.长度450毫米，可快速锁紧软轴，整条软轴牵开器由42个球体活结，球头活结直径10毫米，每个球体活结尾端均匀开槽6个，可保证在锁紧时牢固且锁紧状态下软轴弯曲时手感软和。该设计已申请实用新型专利，专利号ZL 2018 2 1755628.2（工作长度或总长公差为：±3%）； | 支 | 13,600.00 (壹万叁仟陆佰元整) | 1 | 13600 | 国产
94 | 软轴牵开器 | 1.长度450毫米，可快速锁紧软轴，软轴组件直径9.5毫米，各活结均匀一致，弯曲时活结之间滑动顺畅，手感良好，无卡死现象（工作长度或总长公差为：±3%）； | 支 | 8,412.00 (捌仟肆佰壹拾贰元整) | 1 | 8412 | 国产
95 | 显微剪 | 1.总长200毫米，尖直头，短头，工作杆枪状，工作长度90毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
96 | 显微剪 | 1.总长200毫米，头部上尖弯，短头，工作杆枪状，工作长度90毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
97 | 显微剪 | 1.总长200毫米，头部下尖弯，短头，工作杆枪状，工作长度90毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
98 | 显微剪 | 1.总长225毫米，直头，工作杆枪状，工作长度100毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好，外 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
99 | 显微剪 | 1.总长225毫米，弯头，工作杆枪状，工作长度100毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好，外 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
100 | 显微剪 | 1.总长225毫米，长圆直头，工作杆枪状，工作长度100毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
101 | 显微剪 | 1.总长225毫米，长圆弯头，工作杆枪状，工作长度100毫米，手柄扁柄带孔（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为470HV0.2－660HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好 | 把 | 5,200.00 (伍仟贰佰元整) | 1 | 5200 | 国产
102 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径2.5毫米，右弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,900.00 (壹仟玖佰元整) | 1 | 1900 | 国产
103 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径2.5毫米，下弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,900.00 (壹仟玖佰元整) | 1 | 1900 | 国产
104 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径2.5毫米，左弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,900.00 (壹仟玖佰元整) | 1 | 1900 | 国产
105 | 吸引管 | 1.长度260毫米，管体直径2.5毫米，右弯，锥度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,900.00 (壹仟玖佰元整) | 1 | 1900 | 国产
106 | 吸引管 | 1.长度270毫米，管体直径3毫米，上弯（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,900.00 (壹仟玖佰元整) | 1 | 1900 | 国产
107 | 吸引管 | 1.长度270毫米，管体直径3毫米，下弯（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,900.00 (壹仟玖佰元整) | 1 | 1900 | 国产
108 | 脑吸引管 | 1.总长180毫米，直径1.5毫米，弯（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
109 | 脑吸引管 | 1.总长180毫米，直径2毫米，弯（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
110 | 脑吸引管 | 1.总长180毫米，直径2.5毫米，弯（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
111 | 脑吸引管 | 1.总长220毫米，直径1.5毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
112 | 脑吸引管 | 1.总长220毫米，直径2毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
113 | 脑吸引管 | 1.总长220毫米，直径2.5毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
114 | 脑吸引管 | 1.总长260毫米，直径1.5毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
115 | 脑吸引管 | 1.总长260毫米，直径2毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
116 | 脑吸引管 | 1.总长260毫米，直径2.5毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 1 | 1100 | 国产
117 | 椎板咬骨钳 | 1.工作长度230毫米，头宽2毫米，刃口倾斜角度130度，超薄型，可拆式（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-58HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 12,000.00 (壹万贰仟元整) | 2 | 24000 | 国产
118 | 吸引管 | 1.总长210毫米，管体直径2毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 3 | 3300 | 国产
119 | 吸引管 | 1.总长210毫米，管体直径3.5毫米，弯（总长或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 支 | 1,100.00 (壹仟壹佰元整) | 3 | 3300 | 国产
120 | 脑部解剖镊 | 1.长度200毫米，头宽1毫米，头部有齿，直型，带定位销，柄部有大柄花（工作长度或总长公差为：±3%）； | 把 | 1,360.00 (壹仟叁佰陆拾元整) | 2 | 2720 | 国产
121 | 显微镊 | 1.总长225毫米，头宽0.9毫米，枪状，有齿（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用钛合金TC4材料制成，硬度不低于300HV0.2； 3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 | 把 | 3,350.00 (叁仟叁佰伍拾元整) | 2 | 6700 | 国产